REAGEN™苯并芘酶联免疫反应测试盒

说明书(货号：RNC95006)

1．概述

REAGEN™苯并芘酶联免疫反应测试盒是利用竞争性的酶联反应原理，用于水、鱼、虾、肉类、植物油中苯并芘残留的定量检测。该试剂盒特点包括：

- 高回收率（80-115%），快速（10-40分钟）。

- 高灵敏度（0.05ng/g或ppb）

- 高重现性。

- 快速的ELISA检测方法（在不考虑样品数量下只需不到2小时）。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™苯并芘酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，抗原已经包被于微孔板上。分析时，样品同一抗加入孔中，如果样品中含有药物，会竞争抗体，因而抑制板上包被的药物与抗体结合。HRP标记的二抗，与结合在板上一抗相结合后，形成包被抗原-抗体-酶标二抗复合物，加入TMB底物，底物的颜色显色强度与样品中药物的含量成反比。

- 3.试剂盒组成

| 内容物 | 规格 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| 苯并芘 包被板(BaP Coated Plate) | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 苯并芘标准品(Standards)： 0ng/ml阴性质控(Negative control) 0.05ng/ml 0.1ng/ml 0.2 ng/ml 0.4ng/ml 0.8 ng/ml 回收用100ng/ml(Spiking,可选) | 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL | 2-8℃ |
| 苯并芘一抗(BaP Antibody #1) | 15mL | 2-8℃ |
| HRP-酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody #2) | 18mL | 2-8℃ |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 30mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 20mL |  |
| TMB底物(Tmb Substrate) | 10mL |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果一个月内不使用试剂盒，苯并芘标准品，一抗和1×HRP-二抗应置于-20℃或者冷冻保藏。

- 4.检测限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 肌肉/肝脏/肾脏 | 0.5 |
| 花生酱 | 0.5 |
| 蔬菜/豆类/花生/橄榄油 | 1.0 |

5.交叉反应

| 分析物 | 交叉反应 (%) |
| --- | --- |
| 苯并芘 | 100 |
| 六氯苯 | <0.1 |
| 氯环戊二烯 | <0.1 |
| 甲氧氯 | <0.1 |

6．其他需要而本试剂盒未提的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 恒温培养箱

- 匀质器

- 漩涡振荡器

- 微量加样器(10、20、100和1000L各一支)

- 多道枪：50-300L

- 甲醇、正己烷

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有苯并芘，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．样品的准备

样品保存在2-4℃不超过1-2天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

1）肌肉/肝脏/肾脏

- 研磨并混匀适量的样品；

- 称取5g磨碎的样品，放入适当的容器中；

- 加入25mL70%甲醇，用手或者振荡器剧烈振荡20分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下4000 rpm离心10分钟；

- 取1mL上清液，加入1mL蒸馏水或者去离子水稀释；

- 取50μL作检测。

稀释倍数：10

备注：如果需要，样品所取的量可以增加，同时甲醇/水的用量也必须作相应的改变。例如取10g样品，应该加入50mL70%甲醇。如果样品中BaP药物含量很高，那么样品必须经过稀释，请用35%甲醇进行稀释。

2）花生酱

（1）  研磨并混匀适量的样品

（2）  称取2g匀质的样品，放入适当的容器中

（3）  加入4mL35%甲醇，用手或者振荡器剧烈振荡20分钟

（4）  室温（22.5±2.5）°C下4000 rpm离心10分钟

（5）  取50μL作检测

稀释倍数：3

3）蔬菜/豆类/花生/橄榄油

- 称取0.5g样品，加入9.5mL 35%的甲醇；

- 涡流10分钟或高速涡流3分钟；

- 室温下4000g离心5分钟；

- 取1mL下层澄清液，加入1mL 正己烷，涡流1分钟；

- 室温下4000g离心3分钟，去除上层正己烷；

- 取50μL下层液作检测。

稀释倍数：20

9．酶联免疫反应测试步骤

- 试剂准备

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 检测

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100 L | 2.4mL |
| 二抗工作液 | 150 L | 3.6mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准液于所设定的孔中；

- 加入50L的样品于所设定的孔中

- 在每孔中加入100L一抗， 轻敲微孔板边缘混匀30秒；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟

洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入150L 1×二抗工作液，室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟

洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入100L的TMB底物，用手敲板边缘30秒混合均匀；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育10分钟， 加入100L的终止液终止反应。

- 在450nm下读OD值(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

  - 相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

  - 样品检测下限和定量下限计算方法如下：

样品检测下限 = (0.05ng/g)  (稀释倍数)

样品定量下限 = (0.1ng/g)  (稀释倍数)

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法（如色谱/质谱方法等）进行确证。

以下曲线图是苯并芘酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线