REAGEN™组胺酶反应测试盒

RNA97010

- 概述

REAGEN™组胺酶反应检测试剂盒适用于肉类/鱼/海鲜、鱼粉、奶中组胺残留的检测。海产品因处理不当会产生组胺。

该试剂盒特点包括：

- 水溶液提取法快速、高回收率。

- 最新无甲醇提取方法。

- 高灵敏度、检出限低（新鲜的鱼和海鲜低至4ppm）

- 高重现性。

- 快速的检测方法（10分钟）和简便的实验操作不需要加热。

- 试剂盒原理

REAGEN™组胺酶反应检测试剂盒，是用组胺特异性酶测定一种燃料分子化学还原反应。由染料的还原作用引起的颜色变化（在450 nm波长测定其吸收值）测定样品中组胺的含量。

- 3. 试剂盒的规格储存

| 内容物 | 规格 | 储存 |
| --- | --- | --- |
| 组胺-微孔板 | 1x 96-微孔 (8x 12 ) | -20C |
| 组胺标准品 : 0ppb阴性质控(白色管) 0.35 ppm (黄色管) 0.7 ppm (橙色管) 1.4 ppm (粉色管) 2.8 ppm (紫色管) 7.0 ppm (蓝色管) 1,000 ppm (红色管) | 0.8 mL 0.8 mL 0.8 mL 0.8 mL 0.8 mL 0.8 mL 0.8 mL | -20C |
| 基础反应液 | 12 mL | 20C |
| 酶混合液 | 12 mL | 20C |

- 4.检测下限

| 检测样品 | 检测下限（ppm） |
| --- | --- |
| 海鲜 | 4 |
| 奶 | 4 |

- 5.交叉反应数据

| 分析物 | 交叉反应 (%) |
| --- | --- |
| 组胺(Histamine) | 100 |

- 6．其他需要而本试剂盒未提的设备或材料

- 酶标仪

- 移液器(100uL)

- 漩涡振荡器

- 匀质器

- 多道移液器（50-300uL）

- 甲醇

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用。

- 尽量保持室温（22.5±2.5）°C，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．样品的准备

请务必将样品妥善储存。一般来说，样品应冷藏在2-4 °C时不超过1-2天。若长时间不用，样品应在-20 °C下冷藏。冷冻样品使用前要在冰箱或室温解冻，之后方可使用。

注意：不要使用玻璃器皿提取。组胺可粘贴玻璃而影响测试结果。

- 海鲜

- 均质适量的样品（如10g）。取1克样品到一个清洁的离心管，加9ml 甲醇（可以等比例曾加样品和甲醇）。

- 涡旋4分钟，4000rpm离心5分钟。

- 取0.1ml的上清液检测。（避免取到任何沉淀或漂浮固体）

稀释倍数： 10

- 奶酪

- 均质适量的样品（如5g）。取1克样品到一个清洁的离心管，加9ml 50%甲醇。

- 涡旋4分钟，4000rpm离心5分钟。

- 取0.1ml的上清到一个新的离心管中待检。（避免取到任何沉淀或漂浮固体）

稀释倍数：10

- 9．试剂的准备

重要事项：所有试剂应回温至室温（1-2小时在20 -25°C / 68- 77 °F ）之间;酶分析法测定前应该准备好试剂溶液。所有试剂在使用之前应轻轻翻转混合。计算需要的反映孔的数量和需要试剂的体积。剩余的液体不能倒回试剂原保存管/瓶。废液应倒入废液缸内避免造成其他污染。解冻试剂可以在4 °C条件下保存2周;长时间保存需放入冰箱内。

1) 反应液的准备

解冻基础反应液和酶混合液，回温到室温（20 -25°C /68- 77 °F）之间。反转离心管3次以混匀。在洁净的离心管中，混合基础反应液和酶混合液（1:1 ，V/V）。使用下列表格计算出所需的量反应组合。

| 反应混合液 |  | 每个反应所需的体积 | 24次反应所需的体积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础反应液 Master Mix | 酶混合液 Enzyme Mix | 200uL | 4.8ml |
| 100 ul | 100 ul |  |  |

注意：存储完整的反应混合冰或在4°C用来防止背景信号

2) 标准品工作液的准备

解冻6管组胺标准品。回温到室温（20 -25°C时/68 -77°F）之间。

酶反应的测试步骤-海鲜

- 组胺样品/标准：每孔加上100μL标准品于所设定的孔中（从低浓度到高浓度加入标准品）。

- 每孔添加200μL的反应液。

- 室温孵育10分钟。

- 450 nm测量吸光度。

酶反应的测试步骤-奶酪

（1）组胺样品/标准：加入100μL样品或标准品到离心管中（从低浓度到高浓度加入标准品）

（2）加入200μL反应液到每管中

（3）室温孵育5分钟。

（4）6000rpm离心2分钟，移取250μL上清液做检测

（5）450 nm测量吸光度。

- 10．结果计算

以ppm为单位，以校正过的吸光度值的平均值绘制标准曲线。

计算符合标准品浓度的曲线的斜率和Y轴截距。

孔中组胺的浓度，可以由公式计算：

曲线浓度= （平均吸光度-Y轴截距）/斜率

样品中组胺浓度= 曲线浓度×稀释倍数（如海鲜样本稀释倍数是10）。