REAGEN™T-2毒素酶联免疫反应检测试剂盒

RNM98002

1．试剂盒描述

REAGEN™T-2毒素检测试剂盒是用竞争性酶联免疫的方法定量分析谷类、饲料、干肉、干鱼、种子、牛奶中T-2毒素，该试剂盒有以下特点

- 高回收率（75-115%），快速（10-20min），成本低

- 高灵敏度（1ppb）

- 高重复性。

- 检测过程只需要不到1小时。

2．试剂盒原理

REAGEN™T-2毒素检测试剂盒基于竞争性酶联免疫检测原理，毒素抗原包被在酶标板孔内，分析过程中，样品和一抗、酶标二抗加入微孔中，如果样品中有毒素抗原，就可竞争与抗体结合，阻止抗体与包被的抗原结合，酶标二抗可与一抗结合从而于酶标板上包被的抗原结合。经酶催化底物发生反应颜色变化，颜色的深浅与目标物的浓度成反比。

3. 试剂盒组成部分和储存

已包被抗原的酶标板(T-2 Toxin Coated Plate)（可拆式）             12×8 孔

标准液(Standards)（0，1，5，10，25，50 ppb）                      6×1.0mL

回收用100ng/ml(Spiking)(可选）                                   1×1.0ml

一抗(T-2 Toxin Antibody #1)                                       1×8ml

1×HRP酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody #2)                        1×8ml

20×浓缩洗液(Wash Solution)                                       1×30mL

终止液(Stop Buffer)                                               1×20mL

TMB底物(TMB Substrate)                                           1×10mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过1个月不使用试剂盒，请将标准品、一抗、二抗于-20°C保存。

4.检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 肉/鱼/谷类/饲料/种子 | 3.5 |
| 牛奶 | 10 |

5.交叉反应：

| 交叉反应物质 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| T-2毒素(T-2 Toxin) | 100 |
| 乙酰基T-2毒素(Acetyl-T-2) | 15 |
| HT-2 | 5 |
| Iso-T-2 | 3 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 匀浆器

- 漩涡振荡器

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 多道移液器（50-300L）

- 甲醇

- 乙酸乙酯

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有T-2毒素，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温（22.5±2.5）°C，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 确保洗板正确，洗板充分。

8．样品的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

干肉/鱼/谷物/饲料/种子

- 快速提取方法

  - 研磨并混匀适量的样品；

  - 称取5g磨碎的样品，放入适当的容器中；

  - 加入25mL70%甲醇，用手或者振荡器剧烈振荡20分钟；

  - 室温（22.5±2.5）°C下4000 rpm离心10分钟；

  - 取1mL上清液，加入1mL蒸馏水或者去离子水稀释；

  - 取50μL作检测。

稀释倍数：10

备注：如果需要，样品所取的量可以增加，同时甲醇/水的用量也必须作相应的改变。例如取10g样品，应该加入50mL70%甲醇。

有机提取方法(针对高背景值样品或用快速提取回收率低的样品)

  - 取适量样品用匀浆器匀浆；

  - 称取2g样品；

  - 加入500mg NaCL,6ml乙酸乙酯，涡流1分钟或振荡10分钟；

  - 室温（22.5±2.5）°C 4000rpm离心10分钟。

  - 移取1ml上清液到新的试管中，60°C 水浴下氮气吹干。

  - 取333μL35%的甲醇溶解干燥物，加入1ml正己烷，涡流一分钟。

  - 室温（22.5±2.5）°C 4000rpm离心10分钟。

  - 弃去上层液，每孔取50μL下层液用于检测。

稀释倍数：1

牛奶

- 脱脂牛奶：用35%甲醇做10倍稀释（20L牛奶+180L 35%甲醇），每孔取50L用于检测。

- 含脂牛奶：使用前需要室温（22.5±2.5）°C 下以4000rpm离心5分钟除去上层脂肪层，再用35%甲醇做10倍稀释（20L牛奶+180L 35%甲醇），每孔取50L用于检测。

稀释倍数：10

- 9．酶联免疫反应测试步骤

- 试剂准备：

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

检测：

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应所需体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 二抗工作液 | 50 L | 1.2mL |
| 一抗 | 50L | 1.2ml |
| 工作洗液 | 1 mL | 24mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准品于所设定的孔中。

- 加入50L的样品于所设定的孔中。

- 每孔加入50L 1×二抗然后再加入50L一抗，震荡混匀1分钟。

- 室温（22.5±2.5）°C下避光孵育30分钟。

- 300L 1×洗液洗板3次，最后一次洗板后，将酶标板倒置用力甩干。

- 加入100L TMB底物，混匀1分钟。

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育15分钟，加入100L终止液。

- 450nm下读数(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是T-2毒素酶联免疫反应检测试剂盒典型标准曲线