REAGEN™黄曲霉毒素M1免疫亲和柱

RNM98010

1．概述

REAGEN™黄曲霉毒素M1免疫亲和柱，用于对牛奶中的黄曲霉毒素M1进行提取净化和浓缩，方便下游高效液相色谱法或ELISA方法检测。

2．层析柱提取原理

REAGEN™黄曲霉毒素M1免疫亲和柱利用简单的程序从牛奶中提取净化和浓缩黄曲霉毒素M1，脱脂牛奶通过免疫亲和柱而使黄曲霉毒素M1亲和吸附在亲和柱上，然后用洗脱液甲醇对亲和柱进行洗脱，使黄曲霉毒素M1脱离亲和柱而进入洗脱液甲醇中。

在提取净化和浓缩后，使用高效液相色谱法或ELISA法对样品中黄曲霉毒素M1进行测定，免疫亲和柱是一次性的，不能重复使用。

- 提取盒组成部分和储存

盒含有25根黄曲霉毒素M1免疫亲和柱，室温（18—25℃）储存，有效期为18个月。

| 内容物 | 数量 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱 | 25 | 室温 |

4．未提供的设备或材料

- 40—50mL的离心管

- NaCl

- 甲醇

- 移液器和吸头

- 立柱或者抽真空装置

- 玻璃纤维滤纸

- 离心机

- 去离子水

5．注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 不要使用过期的免疫亲和柱。

- 尽量保持实验室温度在20—25℃之间。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 不要将免疫亲和柱储存在30℃以上的高温环境。

- 免疫亲和柱是一次性的，不能重复使用。

6．样品的制备

样品保存在2-4℃不超过2-3天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

鲜奶

提取

- 量取40mL的牛奶样本放于离心管中，加入1g 氯化钠（NaCl）混匀；

- 室温（22.5±2.5）℃ 2000 g离心10分钟，取下层脱脂牛奶（避免取到上层脂肪层），使用玻璃纤维滤纸过滤下层脱脂牛奶；

免疫亲和柱净化浓缩

- 打开免疫亲和柱上下两端的盖帽（液体是从亲和柱的上端加入）；

- 每秒1-2滴的滴加速度将15mL经过脱脂过滤的牛奶样品滴入亲和柱中，弃去流出液；

- 取10mL的甲醇/去离子水（V/V=1/9）溶液对亲和柱中的杂质进行洗脱，滴加速度稳定在每秒1-2滴，弃去洗脱液，再取1mL甲醇（分析纯）对亲和柱中黄曲霉毒素M1进行洗脱，收集这1mL富集黄曲霉毒素M1的洗脱液，即可进行后续检测。

稀释倍数：0.067

使用免疫亲和柱净化浓缩后可以使用高效液相色谱法或者ELISA方法对牛奶样品中的黄曲霉毒素M1进行测定。