REAGEN™总黄曲霉毒素酶联免疫反应试剂盒

RNM98006

1．试剂盒描述

REAGEN™总黄曲霉毒素酶联免疫反应测试盒是用于检测谷类，饲料，肌肉，牛奶，花生和阿月浑子（开心果）中黄曲霉毒素B1，B2，M1，G1及其他黄曲霉毒素类的残留。该试剂盒特点包括：

- 高回收率（80-105%），快速（10-40分钟）。

- 高灵敏度（0.05ng/g或ppb）

- 高重复性。

- 快速的ELISA检测方法（在不考虑样品数量下只需不到2小时）。

2．试剂盒原理

REAGEN™总黄曲霉毒素酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，相关的抗原已经包被于微孔板上，吸附在孔内的药物抗原与被测试的样品中药物竞争性与药物一抗相结合。当样品药物相结合的药物抗体被洗涤去除后，只剩下与微孔内药物相结合的抗体，与经酶标记的二抗相结合，酶底物在酶作用下产生蓝色产物，加酸终止反应，此时蓝色产物就会转化成黄色，在450 nm波长测定其吸收值（OD值）。OD值的大小与样品中总黄曲霉毒素的含量成反比。

3.试剂盒组成

| 内容物 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 微孔板(Aflatoxin Coated Plate) | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 黄曲霉毒素标准品(Standards)： 0ng/ml阴性质控(Negative control) 0.05ng/mL 0.1 ng/mL 0.2 ng/mL 0.4 ng/mL 0.8 ng/mL 回收用100ng/ml(Spiking，可选) | 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL | 2-8℃ |
| 黄曲霉素一抗(Aflatoxin Antibdoy #1) | 15mL | 2-8℃ |
| 二抗(HRP-Conjugate Antibody #2) | 18mL |  |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 30mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 20mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 10mL |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果三个月内不使用试剂盒，标准品、一抗和1×酶标二抗应置于-20℃或者冷冻保藏。

4.样品检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 干肉/鱼，谷类，饲料，种子 | 0.5 |
| 肌肉/肝脏/肾脏 | 0.5 |
| 牛奶 | 0.5 |
| 奶粉 | 4.5 |
| 花生酱 | 0.5 |

5.交叉反应数据

| 药物 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 黄曲霉毒素B1(Aflatoxin B1) | 100 |
| 黄曲霉毒素B2(Aflatoxin B2) | 76 |
| 黄曲霉毒素M1(Aflatoxin M1) | 79 |
| 黄曲霉毒素M2(Aflatoxin M2) | 33 |
| 黄曲霉毒素G1(Aflatoxin G1) | 55 |
| 黄曲霉毒素G2(Aflatoxin G2) | 6 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 恒温培养箱

- 匀质器

- 漩涡振荡器

- 微量加样器(10、20、100和1000L各一支)

- 多道枪：50-300L

- 甲醇

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有黄曲霉毒素B1，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．样品的准备

样品保存在2-4℃不超过1-2天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

- 1） 干肉/鱼，谷类，饲料，种子，坚果

  - 研磨并混匀适量的样品；

  - 称取2g磨碎的样品，放入适当的容器中；

  - 加入10mL 70%甲醇，用手或者振荡器剧烈振荡5分钟；

  - 室温（22.5±2.5）°C下4000 rpm离心10分钟；

  - 取100μL上清液加入0.9mL 35% 甲醇；

  - 取50μL作检测。

稀释倍数：50

备注：如果需要，样品所取的量可以增加，同时甲醇/水的用量也必须作相应的改变。例如取10g样品，应该加入50mL70%甲醇。也可以适当调整稀释倍数，如100倍。

2）肌肉/肝脏/肾脏

- 研磨并混匀适量的样品；

- 称取5g磨碎的样品，放入适当的容器中；

- 加入25mL70%甲醇，用手或者振荡器剧烈振荡20分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 4000 rpm离心10分钟；

- 取1mL上清液，加入1mL蒸馏水或者去离子水稀释；

- 每孔取50μL作检测。

稀释倍数：10

备注：如果需要，样品所取的量可以增加，同时甲醇/水的用量也必须作相应的改变。例如取10g样品，应该加入50mL70%甲醇。如果样品中黄曲霉毒素含量很高，那么样品必须经过稀释，用35%甲醇进行稀释。

3）牛奶

（1）   脱脂牛奶：用35%甲醇按1：9的比例稀释牛奶样品（20μL牛奶+180μL35%甲醇），每孔取50μL稀释样品以待检测

（2）   含脂牛奶：取适量样品，室温（22.5±2.5）°C离心力4000g离心5分钟，弃去上层脂肪层，用35%甲醇按1：9的比例稀释牛奶样品（20μL牛奶+180μL35%甲醇），每孔取50μL稀释样品以待检测

稀释倍数：10

4）奶粉

（1）    取1g奶粉溶解在9ml蒸馏水中。

（2）    室温下4000rpm离心10分钟，除去上层脂肪层。

（3）    用35%甲醇按1：9的比例稀释牛奶样品（20μL牛奶+180μL35%甲醇），每孔取50μL稀释样品以待检测

稀释倍数：90

5）花生酱

（1）   称取5g磨碎的样品，放入适当的容器中；

（2）   加入25mL70%甲醇和0.2g NaCL，用振荡器剧烈振荡20分钟；

（3）   室温（22.5±2.5）°C4000 rpm离心10分钟；

（4）   取1mL上清液，加入1mL蒸馏水或者去离子水稀释；

（5）   每孔取50μL作检测。

稀释倍数：10

- 9．检测步骤试剂准备：

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

检测：

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100 L | 2.4mL |
| 二抗工作液 | 150 L | 3.6 mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准液于所设定的孔中；

- 加入50L的样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入100L一抗， 轻敲微孔板边缘混匀60秒；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入150L 1×二抗；室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟（避免阳光直射或者工作台温度过低，孵育时适当覆盖微孔板）；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物，用手敲板边缘1分钟混合均匀；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光培养15分钟， 加入100L的终止液终止反应；

- 在450nm下读OD值(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指模)。

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

  - 相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

以下曲线图是总黄曲霉毒素酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线