REAGEN™黄曲霉毒素M1酶联免疫测试盒说明书

（货号：RNM 98001）

1．概述

REAGEN™黄曲霉毒素M1酶联免疫反应测试盒可用于检测乳酪，牛奶和奶粉中黄曲霉毒素M1的残留。黄曲霉毒素M1是黄曲霉素素B1羟基化的产物。黄曲霉毒素已被确认是最常见的致癌物。

该试剂盒特点包括：

- 样品无需前处理提取，可直接用于检测。

- 应用于牛奶检测时有高灵敏度（0.005ng/g或ppb）低检测限（0.025ng/g或ppb）。

- 高重现性。

2．试剂盒原理

REAGEN™黄曲霉毒素M1酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，相关的抗体已经包被于微孔板上。药物分析时，样品加入微孔孵育，洗板后加入酶标记物，若样品残留有黄曲霉M1就会竞争包被抗体，抑制HRP酶标与包被抗体结合，加入TMB后显色反应，颜色显色强度与样品中靶毒素的含量成反比。

3.试剂盒组成部分和储存

| 内容物 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 黄曲霉毒素M1包被板(Aflatoxin M1 Plate) | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 黄曲霉毒素M1标准品(Standards)： 0ng/ml阴性质控(Negative control) 0.005ng/mL 0.015ng/mL 0.03 ng/mL 0.06ng/mL 0.12ng/mL 回收用10ng/ml(Spiking，可选) | 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 1 ml | 2-8℃ |
| HRP-酶标记物(HRP-Conjugate) | 12mL | 2-8℃ |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 28mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 14mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 12mL |  |
| 10x 牛奶稀释液A | 20mL |  |
| 10x 黄曲霉M1稀释液B | 20mL |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果一个月内不使用试剂盒，黄霉素毒素M1标准品和HRP-酶标应置于-20℃或者冷冻保藏。

4.样品检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 牛奶 | 0.025 |
| 奶粉 | 0.025 |
| 酸奶 | 0.025 |

5.交叉反应数据

| 药物 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 黄曲霉毒素M1(Aflatoxin M1) | 100 |
| 黄曲霉毒素B1(Aflatoxin B1) | 59 |
| 黄曲霉毒素B2(Aflatoxin B2) | 14 |
| 黄曲霉毒素G1(Aflatoxin G1) | 21 |
| 黄曲霉毒素G2(Aflatoxin G2) | 13 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 微量加样器(10、20、100和1000L各一支)

- 多道枪：50-300L

- 蒸馏水

- 旋涡器

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有黄曲霉毒素M1，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保酶标物正确使用。

- 尽量保持室温（22.5±2.5）°C，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．样品的制备

样品保存在2-4℃不超过1-2天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

1x 牛奶稀释液A

取1体积10x 牛奶稀释液A加9体积蒸馏水

1x 黄曲霉M1稀释液B

取1体积10x 黄曲霉M1稀释液B加9体积蒸馏水

- ng/mL AFM1高标

取1体积10.0ng/mL AFM1高标加9体积1x 牛奶稀释液A

奶粉

- 取1g样品加10ml蒸馏水，最大转速涡流3分钟；

- 取0.5g牛奶样品，加入2ml 1x 牛奶稀释液A，最大转速涡流3分钟；

- 4000rpm离心5 分钟；

- 每孔取100L用于检测（避免取到上层脂肪层）

稀释倍数：50

牛奶

- 取0.5g牛奶样品，加入2ml 1x 牛奶稀释液A，最大转速涡流3分钟；

- 4000rpm离心5 分钟；

- 每孔取100L用于检测（避免取到上层脂肪层）

稀释倍数：5

酸奶

- 取0.5g酸奶样品，加入2ml 1x 黄曲霉M1稀释液B，最大转速涡流3分钟；

- 4000rpm离心5 分钟；

- 每孔取100L用于检测（避免取到上层脂肪层）

稀释倍数：5

9检测步骤

- 试剂准备:

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适

- 量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合。

- 检测：

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 酶标记物 | 100L | 2.4mL |
| 工作洗液 | 1.0 mL | 24mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入100L的标准于所设定的孔中（从低浓度至高浓度）；

- 加入100L的样品于所设定的孔中；

- 常温(20 – 25C)避光孵育60分钟；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入100L 酶标记物；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育15分钟；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物，用手敲板边缘1分钟混合均匀；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光培养15分钟， 加入100L的终止液终止反应；

- 在450nm下读OD值(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

  - 相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是黄曲霉毒素M1酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线