REAGEN™吡利霉素酶联免疫测试盒说明书

RND99095

1．概述

REAGEN™吡利霉素酶联免疫检测试剂盒是用竞争性酶联免疫的方法定量检测牛奶中吡利霉素的残留，吡利霉素是一种抗生素。

该试剂盒特点包括：

- (10 - 40分钟),快速有效的提取方法提供高回收率

- 快速ELISA测定(少于1.5小时无论样本的数量)

- 高灵敏度（5.0ng/g或ppb）。

- 高重现性。

2．试剂盒原理

REAGEN™吡利霉素酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，相关的抗体已经包被于微孔板上。药物分析时，样品和HRP酶标记物同时加入微孔孵育，若样品残留有吡利霉素就会竞争包被抗体，抑制HRP酶标与包被抗体结合，加入TMB后显色反应，颜色显色强度与样品中靶毒素的含量成反比。

3.试剂盒组成部分和储存

| 内容物 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 吡利霉素包被板(Pirlimycin Plate) | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 吡利霉素标准品(Standards)： 0ng/ml阴性质控(Negative control) 5ng/mL 50ng/mL 250ng/mL 750ng/mL 2250ng/mL 回收用5000ng/ml(Spiking，可选) | 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8mL 0.8ml | 2-8℃ |
| HRP-酶标记物(HRP-Conjugate) | 6mL | 2-8℃ |
| PLM牛奶提取液(PLM Milk Extraction Buffer) | 14 mL |  |
| PLM牛奶平衡液 (PLM Milk Balance Buffer) | 20mL |  |
| 20X洗涤液 (20X Wash Solution) | 28 mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 14mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 12 mL |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果一个月内不使用试剂盒，吡利霉素标准品和HRP-酶标应置于-20℃或者冷冻保藏。

4.样品检测下限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 牛奶 | 10 |

5.交叉反应数据

| 药物 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 吡利霉素(Pirlimycin) | 100 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 微量加样器(10、20、100和1000L各一支)

- 多道枪：50-300L

- 混匀器（如旋涡混合器）

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有吡利霉素，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保酶标物正确使用。

- 尽量保持室温（22.5±2.5）°C，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．样品的制备

样品保存在2-4℃不超过1-2天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

牛奶

- 取1.5ml牛奶样品，加入150L PLM牛奶提取液，最大转速涡流30秒。

- 4000rpm离心10 分钟。

- 取660L上清液加入200 PLM牛奶平衡液，混合均匀。

- 取100L用于检测

稀释倍数：1.43

9检测步骤

- 试剂准备:

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适

- 量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合。

- 检测：

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 酶标记物 | 50 L | 1.2 mL |
| 工作洗液 | 2mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入100L的标准于所设定的孔中（从低浓度至高浓度）；

- 加入100L的样品于所设定的孔中；

- 每孔加入50L 酶标记物,用手敲板边缘1分钟混合均匀；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物，用手敲板边缘1分钟混合均匀；

- 在室温（22.5±2.5）°C避光培养20分钟， 加入100L的终止液终止反应；

- 在450nm下读OD值(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

  - 相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是吡利霉素酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线