REAGEN™大观霉素酶联免疫反应测试盒

RND99094

1．概述

REAGEN™大观霉素酶联免疫反应测试盒是用于肉组织、牛奶等中大观霉素残留的定量检测。其特点包括：

- 高回收率（75-115%）,快速（10-30分钟），低成本提取方法。

- 高灵敏度（0.05ng/g或者ppb）低检测限（牛奶1.5ppb）

- 高重复性。

- 快速的ELISA检测方法（在不考虑样品数量下只需不到2小时）。

2．试剂盒原理

REAGEN™大观霉素酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，相关的抗原已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同特异性一抗共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物，会竞争一抗，抑制抗体与板上包被的药物抗原结合。加入酶标记的二抗，形成包被抗原-抗体-酶标二抗复合物。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

3.试剂盒组成

| 试剂盒组成 | 规格 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 微孔板(Spectinomycin-coated Plate) | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 大观霉素标准品(Standards)： 阴性质控(Negative control) 0.05ng/mL 0.2ng/mL 0.8ng/mL 3.2ng/mL 12.8ng/mL 回收用1000 ng/mL（Spiking） | 1×1.0mL 1×1.0mL 1×1.0mL 1×1.0mL 1×1.0mL 1×1.0mL 1×1.0mL （可选） | 2-8℃ |
| 大观霉素一抗(Spectinomycin Antibody #1) | 1×12mL | 2-8℃ |
| 100×酶标二抗(100X HRP-Conjugated Antibody #2) | 1×0.25mL |  |
| 二抗稀释液(Antibody #2 Diluent) | 1×20mL |  |
| 10×样品提取液(Sample Extraction Buffer) | 1×25mL |  |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 1×30mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 1×14mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 1×12mL |  |
| 牛奶清洗剂（可选）Milk Clean Up Reagent | 1×12 mL |  |
| 牛奶平衡液（可选）Milk Balance Buffer | 1×6 mL |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果1个月内不使用试剂盒，

一抗和100×酶标二抗应置于-20℃或者冷冻保藏。

4.检测限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 肉/肝/组织 | 6.0 |
| 奶 | 1.5 |

5.交叉反应

| 药物 | 交叉反应% |
| --- | --- |
| 大观霉素(Spectinomycin) | 100 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 微量加样器(10、20、100和1000L各一支)

- 匀质器

- 漩涡振荡器

- 多道枪：50-300L

7.注意事项

- 实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有大观霉素，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．样品的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

1×样品提取液

按1：9的比例配制10x样品提取液和蒸馏水。

1） 组织（肌肉，肝脏，肾脏）

（1）除去组织中的脂肪，匀浆器匀质样品；

（2）称取1g匀质样品到一离心管，加入5mL 1×样品提取液；

（3）涡流振荡3分钟，4000g离心5分钟；

（4）避免上层结块，取50μL中间层清液到一新管（如果不够澄清，使用Whatman1号滤纸过滤再取），加入950μL 1×样品提取液，涡流混匀30秒；

（5）每孔取50μL样品进行检测。

稀释倍数：120

2） 牛奶

- 含脂牛奶在使用前，先 4000g离心5分钟，除去上面脂肪层。

- 取1mL下清奶样，加100µL牛奶清洗剂，涡流振荡1分钟，4000g离心10分钟；

- 避免上层结块，取55μL中间层清液到一新管（如果不够澄清，使用Whatman1号滤纸过滤再取），加入45μL牛奶平衡液和1.4mL 1×样品提取液，涡流混匀30秒；

- 每孔取50μL样品进行检测。

稀释倍数：30

9．检测步骤

- 试剂准备：

- 注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

- 1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

- 1x酶标二抗

- 1体积的100x二抗同99体积的二抗稀释稀释液混合

- 检测：

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100 L | 2.4mL |
| 二抗工作液 | 150 L | 3.6 mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

（1）加入50L的标准液或样品于所设定的孔中；

（2）在每孔中加入100L一抗， 轻敲微孔板边缘混匀60秒；

（3）室温（20-25℃）孵育30分钟；

（4）洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

（5）每孔加入150L 1×二抗；

（6）室温（20-25℃）孵育30分钟（避免阳光直射或工作台温度过低，孵育时覆盖微孔板）；

（7）洗板3次，每次加入250L，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

（8）加入100L的TMB底物，轻轻震板1分钟。

（9）在室温下避光孵育15分钟， 加入100L的终止液终止反应，在450nm下读OD值。

10．结果计算

（1）分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

（2）以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

（3）从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是大观霉素酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线