REAGEN™ β内酰胺酶(β-Lactamase)酶联免疫检测试剂盒说明书

RND99082

本试剂仅供研究使用       目的：本试剂盒用于测定牛奶/奶粉/血清中β内酰胺酶(β-lactamase)的活性。

实验原理：

本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中β内酰胺酶(β-lactamase)水平。用纯化的β内酰胺酶(β-lactamase)抗体包被微孔板，制成固相抗体，往包被单抗的微孔中加入β内酰胺酶(β-lactamase)，再与HRP标记的β内酰胺酶(β-lactamase)抗体结合，形成抗体-抗原-酶标抗体复合物，经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的β内酰胺酶(β-lactamase)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度（OD值），通过标准曲线计算样品中β内酰胺酶(β-lactamase)的活性。

试剂盒组成：

| 试剂盒组成 | 48孔配置 | 96孔配置 | 保存 |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明书 | 1份 | 1份 |  |
| 封板膜 | 2片（48） | 2片（96） |  |
| 密封袋 | 1个 | 1个 |  |
| 酶标包被板 | 1×48 | 1×96 | 2-8℃保存 |
| 标准品 | 0.3ml×6瓶 | 0.3ml×6瓶 | 2-8℃保存 |
| 酶标试剂 | 5ml×1瓶 | 10 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 样品稀释液 | 3ml×1瓶 | 6ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 显色剂A液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 显色剂B液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 终止液 | 3ml×1瓶 | 6ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 20x浓缩洗涤液 | 15ml×1瓶 | 25ml×1瓶 | 2-8℃保存 |

注：标准品浓度依次为：3.75、7.5、15、30、60、120U/L

样本处理及要求：

1. 奶粉/配方奶粉：称取1g样品于一干净离心管，加9mL蒸馏水，涡旋振荡3分钟；离心5分钟（4000转/分），下层液可用于检测。

2 牛奶样本处理方法

样本处理1(n=2)：

- 取适量牛奶于一离心管，4000g离心5min去脂；

- 取5ml去脂牛奶放入一新离心管，加入5ml乙酸乙酯，涡旋1分钟，然后4000g离心5min,（如两相之间出现乳化层，则将样品瓶放在80℃的水浴中约3min，再离心）

- 移取1ml乙酸乙酯层至另外试管中;60℃氮气流下蒸干，

- 残留物用0.01mol/L PBS（或1xPBS）缓冲液2ml缓冲复溶后备用。

3. 标本采集后尽早进行提取，提取按相关文献进行，提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验，可将标本于-20℃保存，但应避免反复冻融。

4. 不能检测含NaN3的样品，因NaN3抑制辣根过氧化物酶的（HRP）活性。

试剂配制

20x洗涤液的稀释：蒸馏水按1:20稀释，即1份20x洗涤液加19份蒸馏水。

操作步骤：

- 从室温平衡20分钟后铝箔袋中取出所需板条，剩余板条用自封袋密封放回4℃。

- 设置标准品孔和样品孔和空白孔，标准品孔各加不同浓度的标准品50μl。

- 样品孔中加入待测样品50μl，空白孔不加。

- 除空白孔外，每孔加入100μl酶标试剂，用封板膜封住反应孔，37℃水浴锅或恒温箱孵育60分钟。

- 小心揭掉封板膜，弃去液体，吸水纸上拍干，每孔加满洗涤液，静置30秒后弃去，如此重复5次，拍干（也可用洗板机）。（空白对照孔不加样品及酶标试剂，其余各步操作均相同）

- 每孔先加入显色剂A 50μl，再加入显色剂B 50μl，轻轻震荡混匀，37℃避光显色15分钟.

- 每孔加终止液50μl，终止反应（此时蓝色立转黄色）。

- 450nm波长依序测量各孔的吸光度（OD值）。 测定应在加终止液后10分钟以内进行。

注意事项：

- 试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用，酶标包被板开封后如未用完，板条应装入密封袋中保存。

- 浓洗涤液可能会有结晶析出，稀释时可在水浴中加温助溶，洗涤时不影响结果。

- 各步加样均应使用加样器，并经常校对其准确性，以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内，如标本数量多，推荐使用排枪加样。

- 请每次测定的同时做标准曲线，最好做复孔。如标本中待测物质含量过高（样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值），请先用样品稀释液稀释一定倍数（n倍）后再测定，计算时请最后乘以总稀释倍数（×n×5）。

- 封板膜只限一次性使用，以避免交叉污染。

- 底物请避光保存。

- 严格按照说明书的操作进行，试验结果判定必须以酶标仪读数为准.

- 所有样品，洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。

- 本试剂不同批号组分不得混用。

10. 如与英文说明书有异，以英文说明书为准。

计算：

以标准物的浓度为横坐标，OD值为纵坐标，在坐标纸上绘出标准曲线，根据样品的OD值由标准曲线查出相应的浓度；再乘以稀释倍数；或用标准物的浓度与OD值计算出标准曲线的直线回归方程式，将样品的OD值代入方程式，计算出样品浓度，再乘以稀释倍数，即为样品的实际浓度。

试剂盒性能：

1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.98以上。

2.批内与批见应分别小于9%和11%

检测范围：

3.75U/L -120U/L（×n）

保存条件及有效期：

1.试剂盒保存：；2-8℃。

2．有效期：6个月

（此图仅供参考）