REAGEN™地塞米松酶联免疫反应测试盒

RND99059

- 1．概述

REAGEN™地塞米松酶联免疫反应测试盒利用竞争性酶联免疫反应原理，用于检测肉、鱼、虾、尿液、血清中的地塞米松、倍他米松和氟米松的定量检测，该试剂盒有以下特点：

- 高回收率（>75%），快速（30分钟），低成本；

- 高灵敏度（0.05ppb），低检测下限（肉样0.05ppb）；

- 高重现性；

- 检测过程只需要不到2小时。d

- 2．试剂盒原理

REAGEN™地塞米松酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有地塞米松的抗原已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同特异性一抗共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物，会竞争一抗，抑制抗体与板上包被的药物抗原结合。加入酶标记的二抗，形成包被抗原-抗体-酶标二抗复合物。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

- 3．试剂盒组成

| 内容物 | 规格 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| 地塞米松包被板(Dexamethasone-coated Plate) | 96孔板（12×8孔） | 2-8C |
| 地塞米松标准品：(Standards) 0ng/ml阴性质控(Negative Control) 0.05 ng/mL 0.15 ng/mL 0.5 ng/mL 1.5 ng/mL 4.5ng/mL 回收用10 ng/mL(Spiking，可选) | 0.8 mL 0.8 mL 0.8 mL 0.8 mL 0.8mL 0.8mL 0.8 mL | 2-8C |
| 地塞米松一抗(Dexamethasone Antibody #1) | 12mL | 2-8C |
| 100×HRP酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody#2) | 0.25ml |  |
| 酶标二抗稀释液(Antibody #2 Diluent) | 20mL |  |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 28mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 14mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 12mL |  |
| 10×样品悬浮液(10X Sample Suspension Solution) | 10mL |  |
| 样品平衡溶液I(Sample Balance Buffer I) | 10 mL |  |
| 样品平衡溶液Ⅱ(Sample Balance Buffer Ⅱ) | 62g |  |
| 酸奶样品稀释液(Yogurt Sample Dilution Buffer) | 10 mL |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，请将一抗和二抗放置-20℃或者冰冻保存。

- 4．检测限

| - 样品类型 | - 检测限(ng/g 或ppb) |
| --- | --- |
| 肉类（牛、鸡、鸭、猪），鱼虾 | 0.05 |
| 牛奶，酸奶 | 0.2 |
| 血清 | 0.25 |
| 尿液 | 0.25 |

- 5．交叉反应：

| 交叉反应物质 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 地塞米松(Dexamethasone) | 100 |
| 倍他米松（Betamethasone） | 50 |
| 氟米松(Flumethasone) | 40 |
| 泼尼松龙（Prednisolone） | 50 |
| 强的松（Prednisone） | 10 |
| 甲泼尼龙（Methylprednisolone） | <1 |
| 康力龙（Stanozolol） | <0.1 |

- 6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 恒温培养箱

- 漩涡振荡器

- 移液器(10、20和100μL，1mL各一支)

- 多道移液器(50-300μL)

- 7．注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有特异性。

- 酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody#2)一定要按照正确的方式稀释并混匀。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。不要在阳光直射下实验，防止过热蒸发。孵育期间，若工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 样品的准备

样品保存在2-4℃不超过1-2天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

（1）1×样品悬浮液

1体积的10×样品悬浮液与9体积蒸馏水混合均匀。

（2）1×样品平衡液

加入10mL的样品平衡液I到62g的样品平衡液II中，再加入190mL去离子水，混匀。

- 肉类/鱼/虾

    - 称取2g匀质组织样品，加入6mL的乙腈，2mL正己烷和2.5mL的1×样品平衡液。

    - 最大速度涡旋振荡3分钟或者用多管混合器混匀20分钟。

    - 室温（22.5±2.5）°C离心力4000g离心10分钟。

    - 完全去除上面的正己烷层，移取2.0mL上清液到一干净离心管中，在50-60°C水浴氮气吹干或者50-60°C旋转蒸发蒸干样品。

    - 加入500uL的1×样品悬浮液，最大速度涡旋振荡60秒。

    - 取50uL样品液用于分析。

稀释倍数：1（适用于检测含量为0.05-4.5ppb的样品）

2)牛奶

方法一：

- 取1ml的牛奶样品，加入600 L甲醇和入900 L1×样品悬浮液，涡旋3分钟。

- 5000g离心5分钟或10000g离心2分钟。

- 取50L用于检测。

稀释倍数：2.5

方法二：

    - 取2mL牛奶样品，加入6mL的乙腈，2mL正己烷和2.5mL的1×样品平衡液。

    - 最大速度涡旋振荡3分钟或者用多管混合器混匀20分钟。

    - 室温（22.5±2.5）°C离心力4000g离心10分钟。

    - 完全去除上面的正己烷层，移取2.0mL上清液到一干净离心管中，在50-60°C水浴氮气吹干或者50-60°C旋转蒸发蒸干样品。

    - 加入500uL的1×样品悬浮液，最大速度涡旋振荡60秒。

    - 取50uL样品液用于分析。

稀释倍数：1（适用于检测含量为0.05-4.5ppb的样品）

3）酸奶

（1）    取1mL酸奶样品，加入600μL甲醇和100μL酸奶平衡液，加入800μL 1×样品悬浮液，最大转速涡旋3分钟；

（2）    4000g离心10分钟或10000g离心2分钟；

（3）    取50μL上清进行检测。

稀释倍数：2.5

3）尿样

    - 取0.5mL尿液于室温（22.5±2.5）°C离心力4000g离心5分钟。

    - 移取200uL上清液到800uL的1×样品提取液中。

    - 取50uL用于分析检测。

稀释倍数：5.0

4）血清

    - 收集的血液应该没有抗凝血剂，在室温（22.5±2.5）°C下放置3小时或者在4°C过夜，凝块。

    - 4°C离心力3000g离心10分钟。

    - 从上层取出200uL血清样品液，加入800uL的1×样品悬浮液，混匀。

    - 取50uL用于检测。

稀释倍数：5.0

- 9．试剂的准备

注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

（1）1×二抗工作液

按1：99的比例来配制二抗浓缩液和二抗稀释液，配成二抗的工作液。举例：取100ul的 100×酶标二抗加入到9.9ml二抗稀释液中，配制成10ml的1×二抗工作液，按需要，可同比例放大或缩小。

（2）1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和蒸馏水。举例：取10ml的20×浓缩洗液加入到190ml双蒸馏水中，配制成200ml的1×工作洗液，按需要，可同比例放大或缩小。

- 10．检测步骤

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100L | 2.4mL |
| 二抗工作液 | 150L | 3.6mL |
| 工作洗液 | 2.0mL | 48mL |
| 终止液 | 100L | 2.4mL |
| 底物 | 100L | 2.4mL |

  - 加入50L的标准品或样品于所设定的孔中；

  - 在每孔中加入100L一抗， 轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

  - 室温（22.5±2.5）°C避光温育30分钟；

  - 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

  - 每孔加入150L的1×二抗（避免阳光直射和工作台温度过低，孵育时适当覆盖微孔板）；

  - 室温（22.5±2.5）°C避光温育30分钟；

  - 洗板3次，每次应该加入250L的1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

  - 加入100L的TMB底物，轻敲微孔板边缘混匀1分钟；

  - 在室温（22.5±2.5）°C下避光培养15分钟， 加入100L的终止液终止反应；

  - 稳定两分钟后，在450nm下读OD值（读板前，用绒毛布擦试微孔板底部，确保没有水分和指纹等）。

- 11．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

使用平均每个样本的相对吸光度值来确定相应的检测药物浓度的标准曲线。

以下曲线图是地塞米松酶联免疫反应测试盒典型标准曲线