REAGEN™氨基糖苷类联免疫反应测试盒

RND99047

- 1.概述

REAGEN™氨基糖苷类酶联免疫反应测试盒是用于饲料、蜂蜜、肾脏、肝脏、肌肉（牛肉、鸡肉和猪肉），牛奶，血清，尿液中氨基糖苷类和氨基糖苷类残留的定量检测。该试剂盒有以下特点：

- 快速(10-30分钟)，多种样品的非有机溶剂的提取方法，高回收率(80-95%)。

- 高灵敏度（0.5ppb）；低检测下限（肉类/牛奶5ppb）。

- 高重复性。

- 检测过程只需要不到2小时。

- 2.试剂盒原理

REAGEN™氨基糖苷类酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有氨基糖苷类的抗原已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同特异性一抗共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物，会竞争一抗，抑制抗体与板上包被的药物抗原结合。加入酶标记的二抗，形成包被抗原-抗体-酶标二抗复合物。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

- 3.试剂盒组成

已包被抗原的酶标板(Aminoglycosides-coated Plate)（可拆式）	12×8 孔

标准液(Standards)（0，0.5，1，2.5，5，10ppb）	6×1.0mL

回收用1000 ppb(Spiking)(可选)	1×1.0ml

氨基糖苷类一抗(Aminoglycosides Antibody #1)	1×15mL

100×HRP酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody #2)	1×250L

酶标二抗稀释液(Antibody #2 Diluent)	1×20mL

200×样品提取液(Sample Extraction Buffer)	1×25mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)	1×30mL

终止液(Stop Buffer)	1×20mL

TMB底物(TMB Substrate)	1×10mL

样品平衡液(Sample Balance Buffer)	1×0.5mL

10×PBS	1×25mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，请将一抗和二抗放置-20℃或者冰冻保存。

- 4.检测限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 饲料 | 5 |
| 蜂蜜 | 10 |
| 肌肉/肝脏/肾脏 | 5 |
| 牛奶 | 10 |
| 奶粉 | 25 |
| 血清 | 5 |
| 尿液 | 5 |

- 5.交叉反应

| 交叉反应物质 | 交叉反应率（％） |
| --- | --- |
| 氨基糖苷类(Aminoglycosides) | 100 |
| 链霉素(Streptomycin) | 100 |
| 新霉素(Neomycin) | 98 |
| 卡那霉素(Kanamycin) | 84 |
| 庆大霉素(Gentamicin) | 75 |

- 6.未提供的设备或材料

- 酶标仪

- 恒温培养箱

- 匀质器

- 漩涡振荡器

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 多道移液器（50-300L）

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有氨基糖苷类，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8.试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×二抗工作液

按1：99的比例来配制酶标二抗和二抗稀释液，配成二抗的工作液。举例：取100ul 100X酶标二抗加入到9.9ml二抗稀释液中，配置成10ml的1X二抗工作液，按需要，可同比例放大或缩小。

（2）1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和双蒸馏水。举例：取10ml的20X浓缩洗液加入到190ml双蒸馏水中，配制成200ml的1X工作洗液，按需要，可同比例放大或缩小。

（3）1×样品提取液

按1：199的比例配制样品提取浓缩液和双蒸馏水。举例：取1ml的200X样品提取液加入到199ml双蒸馏水中，配制成200ml的1X样品提取液，按需要，可同比例放大或缩小。

（4）1×PBS

按1：9的比例配制10×PBS 和双蒸馏水。举例：取100ul的10×PBS加入到900ul双蒸馏水中，配制成1ml的1×PBS，按需要，可同比例放大或缩小。

（5）1×PBS-Tween缓冲液（用于牛奶样品）

按1：9的比例配制10×PBS 和双蒸馏水，然后加入0.1%Tween20.例如：取0.1g Tween 20加入到100mL 1×PBS。

- 9.样品的准备

1）饲料

- 粉碎样品；

- 取适当样品，加入10份1×样品提取液（如1g粉碎后的样本加入10mL 1×样品提取液），置于适当匀浆器中匀质；

- 称取1.2ml匀质的样品，室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心 5分钟；

- 取0.5mL 上清液到另一离心管 (尽可能避免吸进脂肪层碎片)，在75℃水浴中加热 5分钟，以最大速度涡旋振荡 1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心 5分钟；

- 取 0.2mL 上清液到另一离心管(尽可能避免吸进脂肪层碎片)，加入5μL 样品平衡液（用前温度应回到室温，且保证摇匀）混匀（pH值应该在6.5-7.5之间，若不在此范围内，建议用1M NaOH或HCl调pH），每孔取50μL样本即可用于检测。

稀释倍数：10.0。如果需要，可使用1×PBS溶液在第6步骤作进一步稀释。

2）蜂蜜

（1）.  取1g蜂蜜样品加入到19mL样品提取液中，混匀。

（2）.  取0.5mL样品在4000g离心5分钟。

（3）.  取0.2mL上清到新的试管中，加入5L样品平衡缓冲液，混匀。

（4）.  每孔取50μL样本即可用于检测。

稀释倍数：20.0

3）组织肉类样品

- 除去肌肉、肝或肾脏样品的脂肪洗净切碎，使用适当匀浆器匀质；

- 取0.5g匀质样本加入4.5mL 1×样品提取液，最大速度涡旋振荡3分钟或者摇床20分钟；

- 取1.2ml振荡后的样品加到离心管中，室温（22.5±2.5）°C离心力4000g离心 5分钟；

- 取0.5mL 上清液到另一个1.5mL离心管 (尽可能避免吸进脂肪层碎片)， 在75℃孵育5分钟，最大速度涡旋振荡1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心 5分钟；

- 取 0.2mL 上清液到另一个离心管中(尽可能避免吸进脂肪层碎片)，加入5μL 样品平衡

液（用前温度应回到室温，且保证摇匀）混匀（此时pH值应该在6.5-7.5之间，若不在此范围内，建议用1M NaOH或HCl调pH），每孔取50μL样本即可用于检测。

稀释倍数：10。如果需要，可使用1×PBS溶液在第6步骤作进一步稀释。

4）牛奶

- 无脂牛奶用1×PBS-Tween缓冲液稀释10倍（如20µL牛奶+180µL缓冲液）每孔取50μL样品即可直接用于酶联反应的测试。

- 含脂牛奶在使用前需要在室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟，除去上面脂肪层。取清液用1×PBS缓冲液稀释10倍（如20µL牛奶+180µL缓冲液），每孔取50μL样品即可用于酶联反应测试。

稀释倍数：10。如果需要，可使用1×PBS-Tween溶液作进一步稀释。

5）奶粉

- 取2克奶粉，加入蒸馏水10mL震荡溶解，混匀；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟，除去上边脂肪层；

- 取清液用1×PBS-Tween稀释10倍（如20µL牛奶+180µL缓冲液）每孔取50μL样品即可用于酶联反应测试。

稀释倍数：50。如果需要，可使用1×PBS-Tween溶液作进一步稀释。

6）血清

- 取0.5 mL 血清，室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 取清液20L，加入180L 1×PBS溶液稀释，混匀，每孔取50μL样品即可用于酶联反应测试。

稀释倍数：10。如果需要，可使用1×PBS溶液作进一步稀释。

7）尿样

- 取0.5 mL 尿样，室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟，；

- 取清液20L，加入180L 1×PBS溶液稀释，混匀，每孔取50μL样品即可用于酶联反应测试。

稀释倍数：10。如果需要，可使用1×PBS溶液作进一步稀释。

- 10.检测步骤

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100 L | 2.4mL |
| 二抗工作液 | 150 L | 3.6 mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准液或样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入100L一抗， 轻轻摇动微孔板1分钟混匀；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟（避免阳光直射或者工作台温度过低，孵育时适当覆盖微孔板）；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入150L1×二抗（避免阳光直射或者工作台温度过低，孵育时适当覆盖微孔板）；室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟；

- 洗板3次，每次应该加入250L，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物，轻轻摇动微孔板混合1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育10~15分钟， 加入100L的终止液终止反应，在450nm下读OD值(底物本身无色，颜色发生改变不能使用，孵育时适当覆盖微孔板)。

- 11.结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

  - 样品检测下限和定量下限计算方法如下：

样品检测下限 = (0.5ng/g)  (稀释倍数)

样品定量下限 = (1ng/g)  (稀释倍数)

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法（如色谱/质谱方法等）进行确证。

以下曲线图是氨基糖苷类酶联免疫反应测试盒典型标准曲线