REAGEN™西马特罗酶联免疫反应测试盒

RND99039

1．概述

REAGEN™西马特罗酶联免疫反应测试盒是用于饲料，组织，肌肉和尿样等中西马特罗残留的定量检测。该试剂盒特点包括：

- 快速（10-30分钟）提取方法，高回收率（75-105%）。

- 高灵敏度（0.25ng/g或者0.25ppb）；低检测下限（肌肉／鸡肝0.125ng/g，尿样和血清1.25 ng/g，猪/牛肝、肾0.5ng/g，饲料2.5ng/g）。

- 高重现性。

- 快速的ELISA检测方法（在不考虑样品数量下只需不到2小时）。

2．试剂盒原理

REAGEN™西马特罗酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，含有西马特罗的抗原已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同特异性一抗共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物，会竞争一抗，抑制抗体与板上包被的药物抗原结合。加入酶标记的二抗，形成包被抗原-抗体-酶标二抗复合物。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

3.试剂盒组成部分

抗原包被的酶标板(Cimaterol-coated Plate)（可拆式）…………………………………… 12×8孔

标准液(Standards)（0，0.25，1.0，5.0，20，50ppb ）……………………………………    6×0.8mL

回收用100ppb(Spiking)（可选）……………………………………………………………   1×0.8ml

西马特罗一抗(Cimaterol Antibody #1)…………………………………………………    1×12 mL

100×HRP酶标二抗(HRP-Conjugated Antibody #2)……………………………………    1×250μL

酶标二抗稀释液(Antibody #2 Diluent)……………………………………………………   1×20 mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)………………………………………………………………   1×28mL

终止液(Stop Buffer)…………………………………………………………………………   1×14mL

TMB底物(TMB Substrate)……………………………………………………………………    1×12mL

20×样品提取液(Sample Extraction Buffer)………………………………………………  1×10mL

样品平衡液Sample Balance Buffer I(Optional)…………………………………………  1×10 mL

10×PBS……………………………………………………………………………………………1×25 mL

样品平衡液Sample Balance Buffer II (Optional)…………………………………………1×62 g

肝提取液Liver Extraction Buffer (Optional)………………………………………………1×10 mL

清洗剂I Beta-Agonist Clean Up Buffer I(Optional)………………………………………1×5 mL

清洗剂II Beta-Agonist Clean Up Buffer II(Optional)……………………………………1×5 mL

清洗剂 III Beta-Agonist Clean Up Buffer III(Optional)…………………………………1×28 mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，请将一抗和二抗放置-20℃或者冰冻保存。

4.检测限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 饲料 | 2.5 |
| 肌肉/鸡肝 | 0.125（方法一）；0.5（方法二） |
| 猪/牛肝、肾 | 0.5 |
| 牛奶 | 1.25 |
| 尿液、血清 | 1.25 |

5.交叉反应

| 药物 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 西马特罗(Cimaterol) | 100 |
| 克伦特罗(Clenbuterol) | 69 |
| 马喷特罗(Mapenterol) | 15 |
| 妥鲁特罗(Tolubuterol) | 12 |
| 间羟叔丁肾上腺素(Terbutaline) | 2.3 |
| 马布特罗(Mabuterol) | 0.5 |
| 吡布特罗(Pirbuterol) | <0.1 |
| 异丙肾上腺素(Isoprenaline) | <0.1 |

6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 恒温培养箱

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 漩涡振荡器

- 匀质器

- 多道移液器（50-300L）

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有西马特罗，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×二抗工作液

按1：99的比例来配制二抗浓缩液和二抗稀释液，配成二抗的工作液。举例：取100L 100X酶标二抗加入到9.9ml二抗稀释液中，配制成10ml的1X二抗工作液，按需要，可同比例放大或缩小。

（2）1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和双蒸馏水。举例：取10ml的20X浓缩洗液加入到190ml双蒸馏水中，配制成200ml的1X工作洗液，按需要，可同比例放大或缩小。

（3）1×样品提取液

按1：19的比例配制样品提取浓缩液和双蒸馏水。举例：取1ml的10X样品提取液加入到19ml双蒸馏水中，配制成20ml的1X样品提取液，按需要，可同比例放大或缩小。

（4）1×PBS样品提取液

按1：9的比例配制PBS浓缩液和双蒸馏水。举例：取1ml的10X PBS加入到9ml双蒸馏水中，配制成10ml的1XPBS，按需要，可同比例放大或缩小。

（5）1×样品平衡液

加10 mL 样品平衡液 I 和62 g 样品平衡II 到250 mL 塑料瓶. 加入190 mL 蒸馏水，混匀。

9．样品的准备

- 1） 饲料

- 粉碎样品；

- 称取2克匀质的样品，加入20mL0.1 M 盐酸，涡旋15分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力2000g离10分钟，移取1mL 上清液到另一个离心管，55 uL of 1 M 氢氧化钠溶液调pH到6-8；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力2000g离10分钟，移取0.5mL 上清液到另一个离心管，加入0.5mL的1XPBS，混匀；

- 50uL清液作检测。

稀释倍数：20

- 2） 肌肉/鸡肝

方法1

- 除去肌肉、肝脏或者肾脏中的脂肪，使用适当的匀浆器进行匀浆；

- 取3g匀浆样品，加入8mL乙腈和1mL乙酸乙酯，最大转速漩涡振荡3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 移取6mL上清液到另一新试管，在60-70 °C减压蒸馏或60-70°C水浴氮气吹干；

- 取1mL正已烷溶解干燥物，并加入1mL1×PBS溶液，最大转速漩涡振荡1分钟。（如果出现乳化现象，同时下层液量不足够检测，保证管子排气，85℃水浴3分钟）；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟，每孔取50μL下清液进行检测。

稀释倍数：0.5

方法2

猪/牛肝、肾（同样适用）

- 除去脂肪，使用适当匀浆器匀质；

- 取1g匀质样品，加入2mL1×样品提取液，最大速度漩涡振荡3分钟或者摇床20分钟；

- 加入3mL乙腈和2.5mL样品平衡液，涡旋混匀，

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟，取900 μL清液到新管 ；

- 氮气吹干，或者真空干燥60°C；

- 加入1mL正己烷复溶，再加0.6 mL 1X PBS，涡旋混匀；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟，去除上层正己烷液。

- 取下层50uL清液作检测

稀释倍数：2.0

- 3） 牛奶

- 含脂牛奶在使用前需要室温（22.5±2.5）°C离心力4000g离心5分钟，除去上面脂肪层；

- 取1mL奶样， 加0.1 mL 的0.5 M HCl 和 50 uL的清洗剂 I，涡旋5秒，再加入 50 uL的清洗剂 II ，涡旋30秒；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力2000g离心5分钟；

- 取100uL清液加入320uL清洗剂 III,，涡旋混匀；

- 取50uL清液检测。

稀释倍数：5.0

- 尿样、血清

- 方法1

- 取0.5mL尿样，室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 取50μL上清液作检测。

稀释倍数：1.0

备注：为减少背景值影响，建议使用1×PBS溶液对尿样进行3~5倍稀释

方法2（适于高背景值的样品）

- 取1mL样品， 加0.1 mL 的0.5 M HCl 和 50 uL的清洗剂 I，涡旋5秒，再加入 50 uL的清洗剂 II ，涡旋30秒；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力2000g离心5分钟；

- 取100uL清液加入320uL清洗剂 III,，涡旋混匀；

- 取50uL清液检测。

稀释倍数：5.0

10．检测步骤

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100 L | 2.4mL |
| 二抗工作液 | 150 L | 3.6 mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准品或样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入100L一抗， 轻轻摇动微孔板混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育孵育30分钟；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入150L1×二抗（避免阳光直射和工作台温度过低，孵育时适当覆盖微孔板）；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育孵育30分钟；

- 洗板3次，每次加入250L1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物（底物本身无色，出现颜色变化不能使用）；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育孵育10-15分钟，加入100L的终止液终止反应，在450nm下读OD值(读数前使用无绒布擦拭微孔底部水分和指模)。

11．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

以下曲线图是西马特罗酶联免疫反应测试盒典型标准曲线