REAGEN™ 磺胺喹恶啉酶联免疫反应试剂盒

说明书（RND99036）

- 1．概述

REAGEN™ 磺胺喹恶啉(SQX)酶联免疫反应测试盒是用于鱼、虾、蜂蜜、肾、肝、肉类（牛、鸡和猪），牛奶，血清，尿液和水中磺胺甲恶唑残留的定量检测。本试剂盒特点：

- 多样品快速提取，高回收率 (>80%).

- 高灵敏度 (0.5ng/g or ppb) 低检测限 (0.25 ng/g or ppb 虾).

- 快速检测 (不计样品少于2小时).

- 高重复性.

- 2．试剂盒原理

REAGEN™ 磺胺喹恶啉(SQX)酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，微孔板上包被着抗SQX抗体的捕获抗体。SQX标准品或者样品溶液，SQX-HRP和SQX抗体添加到孔中。游离的SQX和SQX-HRP竞争结合SQX抗体，同时板上包被的抗SQX的捕获抗体被抑制。没有结合的SQX-HRP在洗板步骤中被洗去。TMB底物加入板孔中，底物的颜色显色强度与样品中SQX的含量成反比。

- 3.试剂盒组成部分和储存

磺胺喹恶啉酶标板(Sulfaquinoxaline Plate)（可拆式）	12×8 孔

标准液(Standards)（0，0.5，1.5，5.0，15，50ng/ml）	6×1.0mL

回收用1000ppb(Spiking)(可选)	1×0.8ml

磺胺喹恶啉一抗(Sulfaquinoxaline Antibody)	1×6mL

SQX-HRP(SQX-HRP Conjugate)	1×6mL

10×样品提取液E(Sample Extraction Buffer E)	1×25mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)	1×28mL

终止液(Stop Buffer)	1×14mL

TMB底物(TMB Substrate)	1×12mL

组织提取浓缩粉末（Concentrate of Tissue Extraction Buffer）可选	60 g

组织清洗混合物（Tissue Clean Up Mix）可选	12 g

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过1个月不使用试剂盒，请将磺胺喹恶啉抗体和SQX-HRP放置-20℃或者冰冻保存。

- 4. 样品检测下限

| 物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 鱼/虾/肌肉/肝脏/肾脏 | 0.25 |
| 蜂蜜 | 1.0 |
| 牛奶 | 2.5 |
| 血清 | 2.5 |
| 尿液 | 2.5 |
| 水 | 0.25 |

- 5. 交叉反应

| 交叉反应物质 | 交叉反应（%） |
| --- | --- |
| 磺胺喹恶啉（SQX或SQ）Sulfaquinoxaline | 100 |
| 磺胺甲氧哒嗪(SMP)Sulfamethoxypyridazine | 70 |
| 磺胺嘧啶(SD)Sulfadiazine | 4 |
| 磺胺恶唑Sulfamoxole | 1 |
| 磺胺异恶唑Sulfisoxazole | 0.5 |
| 磺胺噻唑（ST）Sulfathiazole | < 0.1 |
| 磺胺二甲基嘧啶(SM2)Sulfamerazine | < 0.1 |
| 磺胺脒(SG)Sulfaquanidine | < 0.1 |
| 磺胺多辛Sulfadoxine | < 0.1 |

- 6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450 nm)

- 恒温培养箱

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 漩涡振荡器

- 匀质器

- 多道移液器（50-300L）

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有磺胺喹恶啉，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其在室温下回温1-2小时，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。确保样品的合理保存，通常样品保存于2-4℃并且不超过1-2天；如果样品需要保存更长的时间，请于-20℃冰冻保存；冻结的样品可在室温（20-25℃）或者普通冷藏以解融。

（1）1×样品提取液

按1：9的比例用蒸馏水稀释10×样品提取液。举例：取1ml的10X样品提取液加入到9ml双蒸馏水中，配制成10ml的1X样品提取液，按需要，可同比例放大或缩小。

（2）1×工作洗液

按1：19的比例用蒸馏水稀释20×浓缩洗液。举例：取10ml的20X浓缩洗液加入到190ml双蒸馏水中，配制成200ml的1X工作洗液，按需要，可同比例放大或缩小。

- 9．样品的准备

1） 鱼/虾/肌肉/肝脏/肾脏

- 除去肌肉或组织中的脂肪，使用合适的匀浆器进行匀浆；

- 取3g样品，加入6mL乙腈水溶液，适当涡旋震荡3分钟；

- 4000转离心10分钟；

- 移取4ml的上清液到新的离心管中（相当于2g原样品），在50-60 C水浴氮气吹干或者旋转蒸发干燥；

- 加入2ml的正己烷复溶，加入1ml的1×样品提取液，涡旋震荡1分钟，涡旋震荡混合2分钟，室温4000转离心5分钟，弃掉上清液；

- 每孔取50ul下清夜样品进行检测。

稀释倍数：0.5

如果有需要，可从第5步起，用样品提取液进行稀释。

2） 蜂蜜

- 取1g蜂蜜样品，加入1mL0.5M HCl溶液，37 C孵育30分钟；

- 加入2.5ml 0.2M NaOH溶液到样品中混匀；

- 加入4ml乙酸乙酯，涡旋震荡10分钟，室温（22.5±2.5）°C 下4000rpm离心10分钟。

- 取2ml上清液，50 C水浴氮气吹干，加入1ml 1×样品提取液，涡旋溶解样品；

- 每孔取50ul样品进行检测。

稀释倍数：2

如果有需要，可从第4步起，用样品提取液进行稀释。

3）牛奶

- 对于无脂牛奶，用1×样品提取液进行5倍稀释（如20µL牛奶+80µL样品提取液），取50µL稀释样品进行检测；

- 对于含脂牛奶，使用前需要以4000g离心5分钟除去上层脂肪层。用1×样品提取液进行5倍稀释（如20µL牛奶+80µL样品提取液），取50µL稀释样品进行检测。

稀释倍数：5.0

4 ）血清

- 取0.5 mL 血清4000g离心5分钟；

- 取20L上清液，加入80L 1×样品提取液，混匀，即可用于检测。

稀释倍数：5.0

5） 尿样

- 取0.5mL尿液4000g离心5分钟；

- 取20L上清液，加入80L 1×样品提取液，混匀，即可用于检测。

稀释倍数：5.0

6） 水

- 取5ml水样品。如果样品用酸保存，应先用6N NaOH中和样品。4000g离心水样5分钟；

- 称取3ml上清液，加入0.5ml 2M NaCl，6ml乙酸乙酯混匀，最大速度涡旋震荡3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C 下4000g离心5分钟；

- 移取4mL 乙酸乙酯上清液(相当于2ml原始水样)到新的离心管，在50-60 C水浴氮气吹干或者旋转蒸发干燥；

- 加入1ml 1×样品提取液到吹干的样品中，最大速度涡旋震荡1分钟；

- 每孔取50ul样品进行检测。

稀释倍数：0.5

如果有需要，可从第5步起，用样品提取液进行稀释。

- 10．酶联免疫反应测试步骤

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 磺胺喹恶啉抗体(一抗) | 50 L | 1.2mL |
| SQX-HRP | 50 L | 1.2mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准液或样品所设定的孔中；

- 每孔加入50L SQX-HRP；

- 在每孔中加入50L磺胺喹恶啉抗体(一抗)， 轻轻摇动微孔板混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育1小时；

- 洗板3次，每次应该加入250L 1×洗液，最后一次使板尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物（底物本身无色，颜色出现变化不能使用）；

- 在室温（22.5±2.5）°C下避光培养15—20分钟， 加入100L的终止液终止反应，稳定两分钟后，在450nm下读OD值(读数前，使用无绒布擦拭微孔底部水分和指模)。

- 11．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

  - 样品检测下限和定量下限计算方法如下：

样品检测下限 = (0.5ng/g)  (稀释倍数)

样品定量下限 = (1.5ng/g)  (稀释倍数)

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法（如色谱/质谱方法等）进行确证。

以下曲线图是磺胺喹恶啉酶联免疫反应测试盒典型标准曲线