REAGEN™牛奶中生物蛋白检测试剂盒使用

说明书(货号：RND99031)

一. 简介

- 1．试剂盒描述

REAGEN™牛奶总蛋白质检测试剂盒是用来检测牛奶、奶粉、奶油、冰激凌及巧克力饮品中生物蛋白含量。牛奶总蛋白质检测试剂盒不同于传统的凯氏定蛋法，它可以避免通过添加三聚氰胺等物质来增加含N量的情况出现，该试剂盒有以下特点：

- 快速、简便（修改版的AOAC方法），10分钟内出结果

- 需样量少

- 高灵敏度、高重复性

- 不受三聚氰胺的影响（≤2mg/ml）

- 2．试剂盒原理

REAGEN™牛奶总蛋白质检测试剂盒是在490nm下，通过检测染料消耗量的多少来判定样品中蛋白质的含量，其中，染料的消耗是由乳制品中的蛋白质与染料的结合造成。

- 3. 试剂盒组成部分和储存

| 试剂盒组成 | 规格 | 储存 |
| --- | --- | --- |
| 微孔板 | 96孔板（12×8 孔） | 室温 |
| 标品: (蛋白等价浓度): 标品1:0% 蛋白(白盖) 标品2:1% 蛋白(黄盖) 标品3:2.5%蛋白(橙盖) 标品4:2.8% 蛋白(粉盖) 标品5:3.1% 蛋白(紫盖) 标品6:4% 蛋白(蓝盖) | 1.6ml 1.6ml 1.6ml 1.6ml 1.6ml 1.6ml | 室温 |
| 染料 | 2 X 26ml | 室温 |

4．可检测的样品

- 均质牛奶（包括原奶）

- 低脂牛奶

- 奶粉

- 奶油

- 冰激凌

- 巧克力饮品

5．其他需要而本试剂盒未提的设备或材料

- 含490nm滤光片酶标仪或紫外分光光度计（效果更佳）

- 1cm的比色杯（玻璃、石英、聚苯乙烯）或微孔板

- 微量离心管

- 微量离心机

二.警告

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用

- 尽量保持室温20-25℃

- 避免染料试剂直接暴露在阳光下

- 请确保使用去离子水

- 加样时确保枪头充分接触微孔壁

三. REAGEN™牛奶中生物蛋白检测试剂盒检测方法

1．样品准备

牛奶及液态乳品

- 液态样品科直接用来检测

- 检测前确保样品正确储存，2-4°C不超过于1-2天

粉末状样品

- 先将粉末状样品用适量的水溶解（9-10ml水/g）

- 剧烈晃动30min，充分溶解（最好过夜）

注意：稀释倍数=ml水/g,例如，1g奶粉中加入10ml水，稀释倍数即为10

2．反应测试步骤

- 标准曲线的制作：从6个标准品中分别取出1.25ml移入干净管中，每管中再分别加入70ul水。以六个标准品的蛋白浓度为横坐标，其对应490nm的OD值为纵坐标，做标准曲线，如果R2≥0.99，说明该酶标仪的读数可以用来准确计算蛋白浓度。

- （注意：使用本试剂盒检测乳牛奶中蛋白质时，标准曲线并非必需，它只是用来检测每个实验室中分光光度计和酶标仪的准确度）

| 管编号 | 标品体积 | 水体积 | 总体积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.25 mL 白盖 | 70 µL | 1.32 mL |
| 2 | 1.25 mL 黄盖 | 70 µL | 1.32 mL |
| 3 | 1.25 mL 橙盖 | 70 µL | 1.32 mL |
| 4 | 1.25 mL 粉盖 | 70 µL | 1.32 mL |
| 5 | 1.25 mL 紫盖 | 70 µL | 1.32 mL |
| 6 | 1.25 mL 蓝盖 | 70 µL | 1.32 mL |

- 样品：将70µL样品加入到1.25ml染色剂中，同时将70µL水加入到1.25ml染色剂中做空白对照（建议样品和对照都做两个平行）

- 分别将上步处理好的标准品和样品混匀30秒

- 室温下11000rpm离心4min（转速低可适当延长离心时间）

- 分别取0.7ml样品和标准品上清液到一干净离心管中，避免取到管底的沉淀物和表层的油脂物（从管中部取）

- 将所需量的上清液与一定量的水按下表混合均匀，为检测液

- 每个微孔中加入300µL检测液（比色杯加入1000µL或3000µL检测液），490nm下检测OD值

每孔/每个比色杯中需要加入液体的量：

| 装置 | 上清液体积 | 水的体积 | 上样的总体积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一个微孔 | 10µL | 290µL | 300µL |
| 1ml比色杯 | 33µL | 967µL | 1000µL |
| 3ml比色杯 | 100µL | 2900µL | 3000µL |

3.蛋白含量数据分析

%蛋白=7.22×（1-AS/AB）

AS：样品平均吸光度

AB：空白平均吸光度

REAGEN为您提供了Excel标准曲线制作软件，以便更准确的检测。

以下曲线图是牛奶总蛋白反应测试盒典型标准曲线