REAGEN™氯丙嗪酶联免疫反应试剂盒说明书

RND99022

1．概述

REAGEN™氯丙嗪酶联免疫反应测试盒是用于检测奶，谷类，饲料，尿液、血清和肉类中氯丙嗪的残留。该试剂盒特点包括：

- 高回收率（75 - 105%），快速（10-40分钟），高效率提取方法。

- 高灵敏度（0.02ng/g或ppb），低检测限（肉类0.1 ng/g or ppb）

- 高重现性。

- 快速的ELISA检测方法（在不考虑样品数量下只需不到2小时）。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™氯丙嗪酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理，抗原已经包被于微孔板上。分析时，样品同一抗加入孔中，如果样品中含有毒素，会竞争抗体，因而抑制板上包被的毒素与抗体结合。HRP标记的二抗，与结合在板上一抗相结合后，加入TMB底物，底物的颜色显色强度与样品中毒素的含量成反比。

- 试剂盒组成

| 内容物 | 规格 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| 氯丙嗪包被板(Chlorpromazine Coated Plate) | 96孔板（12×8 孔） | 2-8℃ |
| 氯丙嗪标准品(Standards)： 0ng/ml阴性质控(Negative control) 0.02ng/ml 0.04ng/ml 0.1ng/ml 0.25ng/ml 0.5ng/ml 回收用10ng/ml(Spiking,可选) | 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL | 2-8℃ |
| 氯丙嗪一抗(Chlorpromazine Antibody #1) | 10mL | 2-8℃ |
| 100x二抗(100xHRP Conjugated Antibody #2) | 250L |  |
| 二抗稀释液(Antibody #2 Diluent) | 20mL |  |
| 20×浓缩洗液(Wash Solution) | 30mL |  |
| TMB底物(TMB Substrate) | 10mL |  |
| 终止液(Stop Buffer) | 15mL |  |
| 清洗混合物(Clean Up Mix) | 4g |  |
| 10x PBS缓冲液 | 25mL |  |

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果一个月内不使用试剂盒，氯丙嗪标准品，一抗和100xHRP-二抗应置于-20℃或者冷冻保藏。

- 4.检测限

| 检测物质 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 谷类，饲料，种子 | 2.0 |
| 肌肉/肝脏/肾脏，奶 | 0.1 |
| 尿液/血液 | 0.2 |

5.交叉反应

| 药物 | 交叉反应率（%） |
| --- | --- |
| 氯丙嗪(Chlorpromazine) | 100 |
| 普马嗪(Promazine) | 105 |
| 三氟丙嗪(Triflupromazine) | 89 |
| 丙酰丙嗪(Propionylpromazine) | 91 |
| 丙咪嗪(Imipramine) | 93 |
| 乙酰丙嗪(Acepromazine) | 86 |
| 阿米替林(Amitriptyline) | 75 |
| 多虑平(Doxepin) | 74 |
| 三甲丙咪嗪(Trimipramine) | 77 |
| 异丙嗪(Promethazine) | 67 |
| 普罗替林(Protriptyline) | 28 |
| 苯海拉明(Diphenhydramine) | 2 |
| 马普替林(Maprotiline) | <1 |

6．其他需要而本试剂盒未提的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 恒温培养箱

- 匀质器

- 旋转蒸发仪或氮吹仪

- 漩涡振荡器

- 微量加样器(10、20、100和1000L各一支)

- 多道枪：50-300L

- 7．注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有氯丙嗪，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，抗体和微孔板具有盒与批次的特异性。确保二抗及二抗稀释液正确配制。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

8．样品的准备

样品保存在2-4℃不超过1-2天，如果需要保存较长的时间，应该放置-20℃。样品使用前应恢复到室温。

- 1xPBS缓冲液的制备

按10×PBS缓冲液：双蒸水（1:9）的比例来配制。

- 35%（70%）的甲醇/1xPBS溶液的配制

按甲醇：1xPBS溶液（3.5:6.5和7.0:3.0）的比例分别配制成35%和70%的溶液。

1）谷类/饲料/种子

  - 研磨并混匀适量的样品；

  - 称取2g磨碎样品于适当容器中，加入20mL 0.1M HCl，涡旋振荡15分钟；

  - 室温（22.5±2.5）°C下2000 g离心10分钟；转移1mL上清液于一新离心管中，加大约55L 1M NaOH使得PH值在6-8范围（不同的样品加入的 1M NaOH的量可能不同，是可以进行调整的）；

  - 室温（22.5±2.5 ）°C下2000 g离心10分钟；转移0.5mL上清液于一新管中，加0.5mL 的70%的甲醇/1xPBS溶液，混匀；

  - 取50μL作检测。

稀释倍数：20

2）肌肉/肝脏/肾脏

  - 取2g匀质样品，加入6mL的甲醇和2mL的正己烷，最大速度涡流3分钟或者涡旋振荡20分钟；

  - 室温（22.5±2.5）°C下4000 g离心10分钟，弃去上层正己烷后，取1mL上层液于一新的管中；

  - 在管中加50mg的清洗混合物，涡旋振荡30秒；

  - 取500μL上清液于一新的离心管中，在50-60°C水浴中使用旋转蒸发仪或氮吹仪吹干；

  - 加入250μL 35%的甲醇/1xPBS溶液溶解干燥物，最大速涡旋1分钟；

  - 取50μL清液作检测。

稀释倍数：2.0

3）尿液/血液

  - 取0.5mL样品，4000g离心5分钟；

  - 取0.1mL上清液于一新的管中，加入0.4mL 35%的甲醇/1xPBS溶液

  - 每孔取50μL上清液作检测

稀释倍数：5.0

4）奶

  - 脱脂奶，取0.2mL样品，加入0.45ml 1XPBS和0.35ml甲醇。混匀，每孔取50μL上清液作检测

  - 有脂肪的奶，4000g离心5分钟，出去上层；取0.2mL去脂样品，加入0.45ml 1XPBS和0.35ml甲醇。混匀，每孔取50μL上清液作检测

稀释倍数：5.0

9．酶联免疫反应测试步骤

- 试剂准备。注意：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。准备适量的检测用试剂，所有的试剂摇匀后使用。准备足够所有小管所需的用量，不能将试剂倒回原来的瓶子中，处理试剂时建议用废弃的瓶子以降低污染的风险。

（1）1×二抗工作液

- 按1：99的比例来配制二抗浓缩液和二抗稀释液，配成二抗的工作液。举例：取10uL 100X酶标二抗加入到0.99mL二抗稀释液中，配制成1mL的1X二抗工作液。

- （2）1x洗液的制备

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合。

- 检测：

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 一抗 | 100 L | 2.4mL |
| 二抗工作液 | 150 L | 3.6mL |
| 工作洗液 | 2 mL | 48 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准液于所设定的孔中；

- 加入50L的样品于所设定的孔中

- 在每孔中加入100L一抗， 轻敲微孔板边缘混匀60秒；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入150L 1×二抗工作液，室温（22.5±2.5）°C避光孵育30分钟

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 每孔加入100L的TMB底物，用手敲板边缘1分钟混合均匀；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育15分钟， 加入100L的终止液终止反应。

- 在450nm下读OD值(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

  - 相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法进行确证。

以下曲线图是氯丙嗪酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线