REAGEN™克伦特罗ELISA一步法检测说明书

RND99013

- 1．概述

REAGEN™克伦特罗酶联免疫反应测试盒适用于尿样、组织和饲料等中克伦特罗残留的定量检测。该试剂盒特点包括：

- 快速(10-30分钟),不需要有机溶剂，高回收率(75-95%)的提取方法。

- 高灵敏度（0.05ppb）；低检测下限（肉类/脂肪0.1ppb，尿液0.2ppb，饲料1ppb）。

- 检测过程只需要不到2小时。

- 高重复性。

- 2．试剂盒原理

REAGEN™克伦特罗酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联免疫反应原理，克伦特罗抗体已经包被于微孔板上。药物分析时，样品同酶标记物共同被添加到板孔中。如果样品中含有药物，会竞争包被抗体，抑制酶标记物与板上包被的抗体结合。加入底物后，产物的颜色强弱与样品中药物的浓度成反比。

- 3. 试剂盒组成

已包被抗原的酶标板(Clenbuterol-coated Plate)（可拆式）	12×8 孔

标准液(Standards)（0，0.05，0.15，0.5，1.5，4.5ppb ）	6×1.8mL

回收用10ppb(Spiking)（可选）	1×1.8ml

1x HRP酶标记物 (HRP-Conjugated)	1× 8ml

20×样品提取液(Sample Extraction Buffer)	1×10mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)	1×28mL

TMB底物(TMB Substrate)	1×12mL

终止液(Stop Buffer)	1×20mL

10×PBS	1×25mL

样品平衡溶液I （Sample Balance Buffer I ）	1×10mL

样品平衡溶液混合物II （Sample Balance Buffer II ）	1×62g

受体素清洗液I(Beta-Agonist Clean Up Buffer I)	1×5mL

受体素清洗液II(Beta-Agonist Clean Up Buffer II)	1×5mL

受体素清洗液III(Beta-Agonist Clean Up Buffer III)	1×28mL

牛奶清洗剂（Milk Clean Up Buffer）	1×10mL

牛奶平衡液(Milk Balance Buffer)	1×25mL

肝脏提取液(Liver Extraction Buffer )	1×10mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过3个月不使用试剂盒，请将酶标记物放置-20℃或者冰冻保存。

- 4. 样品检测下限

| 检测样品 | 检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 饲料 | 1 |
| 肉 鸡肝 | 0.1 |
| 奶 | 0.25 |
| 尿 血 | 0.05(method 1) 0.25(methodII ) |
| 蛋 | 0.2 |
| 羊牛猪肝 | 0.1 |

- 5. 交叉反应数据

| ß-兴奋剂 | 交叉反应 (%) |
| --- | --- |
| （盐酸）克伦特罗(Clenbuterol) | 100 |
| 马布特罗(Mabuterol) | 67 |
| 马喷特罗(Mapenterol) | 55 |
| 妥鲁特罗(Tolubuterol) | 12 |
| 叔丁喘宁(Terbutaline) | 8.3 |
| 希姆特罗(Cimbuterol) | 6.7 |
| 沙丁胺醇(Salbutamol) | 6.0 |
| 西马特罗(Cimaterol) | 1.6 |
| 吡丁舒喘宁(Pirbuterol) | 0.5 |
| 异丙肾上腺素(Isoprenaline) | 0.3 |

- 6．未提供的设备或材料

- 酶标仪(450nm)

- 恒温培养箱

- 匀质器

- 漩涡振荡器

- 移液器(10、20和100L，1mL各一支)

- 多道移液器（50-300L）

- 7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 标准品中含有克伦特罗，请小心使用。

- 不要使用过期的试剂盒。

- 不同批次的试剂盒不要混用，酶标物和微孔板具有盒与批次的特异性。

- 尽量保持室温20-25℃，避免在通风口操作防止温度过低，过热和/或者蒸发。同样的，不要在阳光直射下实验，防止过热及蒸发。在孵育期间，如果工作台温度过低，应该铺垫若干纸巾或者其他物料。

- 水质量很重要，确保使用蒸馏或者去离子水。

- 加入样品或者试剂到空的微孔板时，吸嘴靠于微孔接近底部，并保持接触。

- 孵育时间的计算越规范越好，保持添加标准品的一致性，先添加标准品后添加样品。

- 从低浓度到高浓度地添加标准品，降低影响标准品曲线质量的风险。

- 将微孔板置于放有干燥剂的密封袋中，冷藏保存。

- 8．试剂的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温（约半小时），并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

（1）1×工作洗液

按1：19的比例配制浓缩洗液和双蒸馏水。举例：取10ml的20X浓缩洗液加入到190ml双蒸馏水中，配制成200ml的1X工作洗液，按需要，可同比例放大或缩小。

（2）1×样品提取液

按1：19的比例配制样品提取浓缩液和双蒸馏水。举例：取1ml的10X样品提取液加入到

19ml双蒸馏水中，配制成20ml的1X样品提取液，按需要，可同比例放大或缩小。

（3）1×PBS样品提取液

按1：9的比例配制PBS浓缩液和双蒸馏水。举例：取1ml的10X PBS加入到9ml双蒸馏水中，配制成10ml的1XPBS，按需要，可同比例放大或缩小。

（4）1×平衡溶液

将10ml样品平衡溶液I、62g样品平衡溶液混合物II和190ml蒸馏水加入250ml容量瓶中，混匀

- 9．样品的准备

### 蛋

- 匀质适量样品

- 加入 2 mL  1X 样品提取液 到 1 g 样品中, 涡旋混匀

- 加入3 mL 乙腈 和2.5 mL of 1X 样品平衡液 . 涡旋混匀

- 离心 4,000 x g  (20 – 25℃ / 68 – 77F),取 900 μL 上清液到新管.

- 氮气吹干60℃

- 加入1 mL 正己烷 再加入0.6 mL 1X PBS, 涡旋混匀.

- 离心5minutes  4,000 x g, 除去正己烷层

- 取100 uL 下层液体做检测.

稀释倍数: 2.

### 饲料

- 匀质适量样品.

- 加入20 mL 0.1 M HCl 到 2 g 样品. 涡旋混匀3分钟.

- 离心10 分钟 2,000 x g  (20 – 25℃ / 68 – 77F), 取 1 mL 到新管，加入~55μL  1 M NaOH 调到 pH  6-8 (1 M NaOH 的量根据实际样品来调节).

- 离心 10 分钟 2,000 x g, 取 0.5 mL 到新管 加入0.5 mL  1X PBS, 混匀.

- 取100 uL 来检测.

稀释倍数: 20.

- 2） 肌肉/鸡肝

方法1

- 除去肌肉、肝脏或者肾脏中的脂肪，使用适当的匀浆器进行匀浆；

- 取3g匀浆样品，加入8mL乙腈和1mL乙酸乙酯，最大转速涡旋振荡3分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 移取6mL上清液到另一新试管，在60-70 °C减压蒸馏或60-70°C水浴氮气吹干；

- 取1mL正已烷溶解干燥物，并加入1mL1×PBS溶液，最大转速涡旋振荡1分钟。（如果出现乳化现象，同时下层液量不足够检测，保证管子排气，85℃水浴3分钟）；

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟，除去正己烷，每孔取100μL下清液进行检测。

稀释倍数：0.5

方法2

- 除去脂肪，使用适当匀浆器匀质；

- 取1g匀质样品，加入2mL1×样品提取液，最大速度涡旋振荡3分钟或者摇床20分钟；

- 加入3ml乙腈，2.5ml 1x平衡液，混匀

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟，移取0.9mL上清液到另一试管（避免接触脂肪层）；

- 氮气吹干60℃，

- 取1mL正已烷溶解干燥物，并加入0.6mL1×PBS溶液，最大转速涡旋振荡1分钟

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

除去正己烷，每孔取100μL下清液进行检测。

稀释倍数：2.0

- 牛奶

- 方法一

- 取 1 mL 牛奶, 加 0.1 mL  0.5 M HCl 和 50 uL 清洗剂 I , 混匀5s, 加入 50 uL 清洗剂 II 混匀30s.

- 离心 2,000 x g 室温 (20 – 25℃ / 68 – 77F ) 5分钟.

- 取 100 uL上清液, 加 320 uL 清洗剂 III, 混匀.

- 取 100 uL 检测.

稀释倍数: 5.

方法二

- 取1 mL 奶样 加 100 uL 牛奶清洗剂.

- 剧烈涡旋20秒.

- 离心4,000 xg 10 分钟.

- 取110uL 上清，加入290 uL 牛奶平衡液, 混匀

- 取100uL 样品液用于检测

稀释倍数 4

牛羊猪肝

- 除去脂肪，使用适当匀浆器匀质；

- 取1g匀质样品，加入2mL1×样品提取液，最大速度涡旋振荡3分钟或者摇床20分钟；

- 加入3ml乙腈，2.5ml 1x平衡液，100ul肝脏提取液，混匀

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟，移取0.9mL上清液到另一试管（避免接触脂肪层）；

- 氮气吹干60℃，

- 取1mL正已烷溶解干燥物，并加入0.6mL1×PBS溶液，最大转速涡旋振荡1分钟

- 室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 除去正己烷，每孔取100μL下清液进行检测。

稀释倍数：2.0

- 4） 尿样

- 取0.5mL尿样，室温（22.5±2.5）°C下离心力4000g离心5分钟；

- 取50μL上清液作检测。

稀释倍数：1.0

方法2：(血液 尿背景高的)

- 取 1 mL 牛奶, 加 0.1 mL  0.5 M HCl 和 50 uL 清洗剂 I , 混匀, 加入 50 uL 清洗剂 II 混匀.

- 离心 2,000 x g 室温 (20 – 25℃ / 68 – 77F ) 5分钟.

- 取 100 uL上清液, 加 320 uL 清洗剂 III, 混匀.

- 取 100 uL 检测.

稀释倍数: 5.

- 10．酶联免疫反应测试步骤

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 酶标工作液 | 50 L | 1.2 mL |
| 工作洗液 | 1 mL | 24 mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入100L的标准品和样品于所设定的孔中；

- 在每孔中加入50L酶标， 轻轻摇动微孔板混匀1分钟；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育45分钟；

- 洗板3次，每次加入250L 1×洗液，最后一次尽量甩干并在吸水纸上吸干；

- 加入100L的TMB底物（底物本身无色，出现颜色变化不能使用）；

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育孵育10-15分钟，加入100L的终止液终止反应，在450nm下读OD值(读数前使用无绒布擦拭微孔底部水分和指模)。

- 11．结果计算

- 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值)  100

- 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

- 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

备注：如结果呈阳性反应，应该用其他检验方法（如色谱/质谱方法等）进行确证。

以下曲线图是克伦特罗酶联免疫反应测试盒的典型标准曲线